BY2580智能回路电阻测试仪 使 用 说 明 宝应苏旭电气设备厂

按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求，各种开关设备导电回路电阻的测量，其测试电流不得小于200A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品，该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值，高低压电缆线路的直流电阻值等BY2580智能回路电阻测试仪采用200A恒流输出。最高输出电压达10V（常规仪器的2-3倍）可采用载面细的测试线，大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施，精度高，复测性好，单按键操作，简单易行，测试数据液晶显示，结果打印。适用于不同的工作环境。 一、技术指标 - 测量范围：0-1999μΩ 分辨率：1μΩ - 测量电流：＞200ADC - 测量精度：0.5级 - 显示方式：液晶显示、结果打印 - 工作温度：-10℃~50℃ - 工作电流：AC220V±10% - 体 积：290×280×240 - 重 量：6.2Kg 二、工作原理 本机内置200A开关电源，使之达到恒流200A回路实时跟踪测试。保证测试结果正确。 三、外形结构 四、操作程序 ⒈ 按四端子接法接线。 ⒉ 打开电源。 ⒊ 按测量/打印键即可（如电流显示A值小于100A后，可通过面板电流微调进行校正）。 ⒋ 测量显示值后，需保存数据，可按测量/打印键三秒种后即可打印数据。 ⒌ 测量结束后，请关掉电源。 ⒍ 测试钳请爱护。 五、仪器配套 - 主机一台 - 附件箱一只（其中） - 测试线 1套 打印纸 1卷 - 保险丝5A 4只 - 电源线 1根 - 产品使用说明书 1份